ICP-MS仪器性能比对

| 仪器名称及型号 | PE nexION 300 | Thermo icap Q | Agilent 7500 | ICP-MS2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 自激式，40.68MHz | 晶控，27.12MHz | 晶控，27.12MHz | 晶控，27.12MHz |
| 进样系统 | 标配同心雾化器、旋流雾室，不耐氢氟酸； 炬管全自动定位，采用PlasmaLok技术，采用两路射频无需屏蔽装置； | 高效同心雾化器，旋流同心雾室，雾室采用半导体制冷技术； | 玻璃雾滴玻璃同心雾化器（7500cx），石英炬管，石英雾室采用半导体制冷技术； 采用HDI设计，增加一路Makeup气，进样量小 不耐氢氟酸； 炬管位置可通过马达自动定位。 | 敞开式进样系统结构，使用外部安装的雾化器，自我定位，无需调整； 石英同心雾化器； 小体积，低记忆效应的石英撞击球雾室，雾室采用半导体制冷技术； 炬管位置可通过马达自动定位；炬室的接头采用插拔式设计，方便拆卸安装； |
| 接口 | 采用三锥接口设计，即采样锥（锥孔内径1.1mm）、截取锥（锥孔内径0.9mm）及超截取锥，超截取锥可以对离子束进行最大限度的提取； 拆卸安装方便。 | 标配采样锥为镍锥，孔径1.1mm，选配铂锥；专利 iCAP™ Q接口由一对可靠的镍锥组成。 iCAP™ Q截取锥具有独特的、用户可更换的嵌片，位于锥尖后方，用以控制记忆效应。 | 采用双锥设计，即采样锥（锥孔内径1.0mm）及截取锥（锥孔内径0.4mm），锥口孔径较小，盐分易沉积。 | 采用双锥设计，即采样锥（锥口内径1.1mm）及截取锥（锥口内径0.75mm），具有独特的活动接口门结构，易于替换和装卸采样锥与截取锥。 |
| 离子透镜系统 | 采用四极杆离子偏转器设计，使离子束发生90度偏转； 采用通用池技术消除干扰，提供三种不同的工作模式：即标准模式（主动排空设计）、碰撞模式（基于动能甄别）及反应模式（基于质量扫描过滤的一个四级杆） | RAPID透镜技术90度偏转离子光路；QCell卓越的池性能，专利QCell技术结合了Flatapole低质量数剔除功能和验证的氦KED（动能歧视效应）抗干扰技术。与碰撞池所用的高阶多极杆系统相比，QCell Flatapole提供了低质量数剔除功能。 | 离子透镜包括提取透镜及OMEGA透镜，采用离轴设计； 采用八极杆碰撞反应池技术（ORS）消除干扰； | 高效六极杆离子引导装置； 离子透镜包括提取透镜及偏转透镜，采用离轴设计； |
| 四极质量分析器 | 采用镀金陶瓷； 业界扫描速度最快（＞5000amu/sec），最快的单点跳峰技术及最宽的质量分析范围（达285amu） | 近双曲面纯Mo四极杆，2MHz，确保低丰度灵敏度，质量轴稳定性，用户自定义分辨率；一键质量轴校准。 | 钼材质，双曲面设计，峰型更佳，分辨率更高； | 钼材质，主极杆180 mm，预四级杆20 mm，开盖即可安装，拆装 |
| 检测器 | 同时型电子倍增检测器，提供双模式（脉冲/模拟）检测方式，动态线性范围超过9个数量级 | 同时型电子倍增检测器，提供双模式检测方式（脉冲/模拟） | 同时型电子倍增检测器，提供双模式检测方式（脉冲/模拟） | 同时型电子倍增检测器，提供双模式检测方式（脉冲/模拟），实现9个数量级的浓度动态范围 |
| 技术指标 | 检出限（ng/L (ppt)）： 9Be <1；59Co<1；115In<0.2； 238U<0.2( 300Q )； 灵敏度（Mcps/ppm）： 9Be ＞3；24Mg ＞20； 115In ＞50； 238U ＞40（300Q） 氧化物产率： CeO+/Ce+ <2.5% 双电荷产率：Ce2+/Ce+ <3% 背景强度： <2cps（220amu） 短期稳定性：<3% 长期稳定性：<4% 同位素比率：107Ag/109Ag < 0.2% 质量轴稳定性：< 0.05 amu /8h） 丰度灵敏度：低质量端＞1.0 ×10-6，高质量端＞1.0×10-7 | 未开气模式：灵敏度（Mcps/ppm）：Li、Co、In、U分别为：Qa-40-60-150-200；Qc-50-100-220-300；Qs-80-200-400-500； 检出限（ppt）：Be＜0.5、In＜0.1、Bi＜0.1； 氧化物产率/%：CeO/Ce＜2； 双电荷产率/%：Ba2+/Ba+＜3； 背景（cps）：＜1（m/z =4.5）； 短期稳定性（%RSD）：＜2（10min）；长期稳定性（%RSD）：＜3（2h）； 质量轴稳定性：±0.025u/8h； 同位素比值（%RSD）：107Ag/109Ag＜0.1； 质量数范围：4-290amu； He模式 灵敏度Co（Mcps/ppm）：Qa-0、Qc-30、Qs-50； 背景（cps）（m/z=4.5）：Qa-0、Qc＜0.5、Qs＜0.5； | 灵敏度（Mcps/ppm）：Li＞30，Y＞80，Tl＞40 (7500cx，未开气模式)； Y＞15 (7500cx，氦气模式)； 检出限（ng/L (ppt)）：Be≤1.5， In≤0.5, Bi≤0.5； 氧化物产率：CeO+/Ce+ <1.5% 双电荷产率：Ce2+/Ce+ <3% 背景噪声：<2cps（m/z=9） 短期稳定性：<3% 长期稳定性：<4% 同位素比率：107Ag/109Ag < 0.1% 质量轴稳定性：< 0.05 amu/day 丰度灵敏度：低质量端≤5 x10-7，高质量端≤1 x10-7 质量范围：2-260amu 动态范围：109 | 灵敏度（Mcps/ppm）：Be＞5，In＞35，U＞30； 检出限（ng/L (ppt)）：Be≤10， In≤2, Bi≤2； 氧化物产率：CeO+/Ce+ ≤2% 双电荷产率：Ba2+/Ba+ ≤3% 背景噪声：≤2cps 短期稳定性：≤3% 长期稳定性：≤4% 同位素比率：107Ag/109Ag≤0.2% 质量轴稳定性：≤0.05 amu/8h 丰度灵敏度：低质量端≤1×0-6，高质量端≤5×10-6 质量范围：2-255amu 动态范围：108 分辨率：0.6-0.8amu （10%） |